PPT:

https://www.flaticon.com/search?word=start

https://slidesgo.com/

Functionalitati de adaugat:

Posibilitate de a salva un screenshot cu graficul direct din aplicatie: SkiaSharp (Livechart2) permite randarea controlului vizual direct într-un fișier imagine (PNG/JPG).

### Mici îmbunătățiri necesare (Code Review)

1)Calculul Progresului: Formula ta (step + 1) / testParams.TotalSteps * 100 este corectă, dar asigură-te că TotalSteps nu ajunge niciodată să fie o valoare care să producă overflow sau diviziune la zero (ai deja un Math.Max(1, ...) în model, deci ești safe).

### 2)Protejează Interfața Grafică (UI Thread-ul)

Când folosești MockInstrumentService, citirea curentului (ReadCurrentDC()) durează 0 milisecunde. Pe hardware-ul real (HMC8012), aparatul are nevoie de timp să facă conversia analog-digitală, iar protocolul VISA/SCPI introduce o întârziere (poate dura între 50ms și 300ms). Dacă apelezi comanda sincron pe thread-ul principal, interfața ta (graficul, butoanele) va "îngheța" (freeze) la fiecare pas.

Soluția: În AcquisitionService.cs, forțează apelurile hardware să ruleze pe un thread separat folosind Task.Run.

### 3)Evită "Crash-ul" din cauza actualizării Colecțiilor de pe thread-uri greșite

Deoarece acum executăm măsurătorile asincron/pe alte thread-uri, dacă încerci să adaugi date în MeasuredPoints sau ChartPoints (care sunt elemente de interfață grafică) s-ar putea să primești o eroare urâtă: "This type of CollectionView does not support changes to its SourceCollection from a thread different from the Dispatcher thread".

Soluția: Asigură-te că funcția ta onPointMeasured este apelată mereu pe thread-ul principal al interfeței.

În MainViewModel.cs, modifică momentul în care adaugi punctele (în interiorul StartSweepCommand):

4) diferența fundamentală dintre CC (Constant Current) și OCP (Over Current Protection).

- Comanda standard pe care o trimiți tu (CURR 0.1) setează sursa în modul CC. O sursă de laborator, prin definiție, nu "crapă" și nu taie ieșirea când se atinge pragul de curent. În schimb, trece automat din modul Constant Voltage (CV) în Constant Current (CC). Asta înseamnă că sursa își va scădea singură tensiunea la borne (chiar dacă tu ai cerut 5V, ea va scoate poate doar 1.2V), doar pentru a menține curentul exact la plafonul de 100mA. Circuitul nu se arde, dar testul devine invalid pentru că tensiunea aplicată nu mai e cea cerută.

- Comanda de "Siguranță automată" (FUSE / OCP) Dacă vrei ca sursa să "sară" (să taie ieșirea pe OFF fizic) exact ca o siguranță de la panoul electric când depășești 100mA, trebuie să activezi o funcție specială. La HMC8043, aceasta se numește electronic fuse. Dacă vrei asta, comanda SCPI pentru a activa siguranța este: FUSE:STAT ON (trimisă pe lângă comanda de CURR). Când sare siguranța, canalul se stinge complet și poți citi alerta din aparat.

Pentru caracterizarea I-V, comportamentul tău actual (doar cu CURR) e corect pentru a nu distruge dioda accidental, dar ai grijă la analiza datelor: dacă dioda atinge limita, graficul tău s-ar putea plafona orizontal.